酶标分析仪等购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 配置不低于： 波长范围：190-1100nm；光谱带宽：2nm；波长准确度：±0.5nm；波长重复性：≤0.2nm；光度准确度：±0.2%T；光度重复性：≤0.15%T；杂散光：≤0.05%T；稳定性：±0.001A/h（500nm处）；基线平直度：±0.001A/h；噪声水平：±0.001A/h；光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C | 台 | 1 |
| 2 | 光照培养箱 | 配置不低于： 公称容积：150L；控温范围：全光照：10～50℃；无光照：5～50℃；温度波动性：±1℃；温度均匀性：±2℃；光 照 度：≥12000LX | 台 | 1 |
| 3 | 搅拌式有机玻璃光生物反应器 | 配置不低于： 容积：5L；转速：0-1300r/min；搅拌力矩（1300r/min）：5000g.cm | 台 | 1 |
| 4 | 酶标分析仪 | 配置不低于： 板条类型：标准96孔或其它类型酶标板、条；测量范围：0-4.000A；读数模式：全自动单、双波长测量；计算模式：吸光度，阈值，单点定标，折线回归，多点百分比，线性回归，对数曲线，指数曲线，幂曲线；光源：卤钨灯；光路系统：8通道光纤测量系统；滤光片：配置405、450、492（或490）、630nm4片滤光片，最多可装载8片滤光片；波长精度：±1nm；振板功能：速度和时间可调 | 台 | 1 |
| 5 | 移液器 | 配置不低于： 量程：0.5-10μl；增量：0.1μl | 支 | 2 |
| 6 | 移液器 | 配置不低于： 量程：10-100μl；增量：1μl | 支 | 2 |
| 7 | 移液器 | 配置不低于： 量程：100-1000μl；增量：5μl | 支 | 2 |
| 8 | 移液器 | 配置不低于： 量程：1000-5000μl；增量：50μl | 支 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日