食堂快检室设备及检测药剂购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化食品安全检测仪 | 配置不低于： 检测技术：采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术和分光光度检测技术，光学对焦；检测系统： 嵌入式低功耗开源Android 5.0以上版本操作系统；运行内存：≥16GB DDR3L；屏幕：采用≥10英寸可拆卸式电容屏设计；屏幕品牌：不低于联想、三星、微软、华硕；分辨率：≥1920*1200；检测通道：≥11个检测通道；吸光度值范围：0.000 - 3.500A；光源：固态冷光源，高灵敏度硅光二极管；波长范围：340nm-900nm，波长示值误差：±0.7nm；基线平直度：≤±0.005；波长重复性：±0.5nm；透射比示值误差：±0.8%；光源: 超高亮LED光源，环状阵列，照度均匀。接口：USB接口、SD接口、SIM卡插槽；通讯接口：包含WIFI、蓝牙通讯接口。包含3G模块，保证移动数据传输。内置GPS接口，用于户外或者其他移动检测定位；电池：内置可充电锂电池，可连续工作5小时以上；箱体： 便携一体化手提箱，箱体能防水，抗压，整机重量<5kg，携带方便； | 台 | 1 |
| 2 | 肉类水分检测仪 | 配置不低于： 水分测量范围65～85%，测量时间每次< 2s，测量误差在70~78%范围内≤1.0%，重复性误差在70~78%范围内≤ 0.5%，显示3位LCD（带中文字符） | 台 | 1 |
| 3 | 食用油品质检测仪 | 配置不低于： 采用PTC温度传感器，机壳采用ABS工程塑料，防水防尘等级IP65，电源采用2节7号电池。 | 台 | 1 |
| 4 | 样品浓缩仪（带水浴） | 配置不低于： 样品数：12位；温度波动：±0.5度；气体流量：0-10L/min；流量调节阀：12个 | 台 | 1 |
| 5 | 食品加工粉碎机 | 配置不低于： 不锈钢摇摆式高速万能粉碎机、卡扣设计，内置空气过载保护装置；粉碎能力：300g；细度：80-300目；转速：25000转以上； | 台 | 1 |
| 6 | 离心机 | 配置不低于： 最高转速：4000rpm（转/分），最大相对离心力：2325（×g），容量：20ml×12，转子名称：角式，电源：220v50Hz135w | 台 | 1 |
| 7 | 采样箱 | 配置不低于： 容积225ML；箱体采用耐高压采样均质罐； | 台 | 1 |
| 8 | 百分之一天平 | 配置不低于： 最大称量：500g;最小读数：0.01g；秤盘尺寸：￠130㎜ | 台 | 1 |
| 9 | 恒温水浴锅 | 配置不低于： 单孔，全钢一体成型，数字显示，温控范围：室温~100度，温控精度：±0.5度 | 台 | 1 |
| 10 | 超声提取仪 | 配置不低于： 超声波频率40,000Hz，内胆材料为全不锈钢冲压槽SUS304，容量6.5L，时间控制，电源AC220~240V,50/60Hz，超声波功率：150W，加热功率：100W | 台 | 1 |
| 11 | 农药残留酶试剂盒 | 500次/盒 | 盒 | 1 |
| 12 | 亚硝酸盐快速检测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 二氧化硫快速检测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 甲醛快速检测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 吊白块快速检测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 硼砂快速检测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 双氧水快速检测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 18 | 酸价快速检测盒 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 19 | 过氧化值快速检测盒 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 20 | 盐酸克伦特罗快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 21 | 莱克多巴胺快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 22 | 沙丁胺醇快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 23 | 孔雀石绿快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 24 | 氯霉素快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 25 | 呋喃唑酮快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 26 | 呋喃它酮快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 27 | 呋喃妥因快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 28 | 呋喃西林快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 29 | 喹诺酮快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 30 | 罂粟壳快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 31 | 黄曲霉毒素快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |
| 32 | 三聚氰胺快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字 ：

年   月   日