高温高压反应釜及配套设备购置技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温高压反应釜 | 釜内与介质接触部件均采用哈氏合金C-276材质，外壳采用S304不锈钢，有效容积≧5L，设计压力>10MPa，设计温度>280℃，搅拌转速≧500r/min。 | 套 | 1 |
| 2 | PID智能控制仪 | 可控制电机转速和釜内温度，可显示电机电流、釜内温度。 | 台 | 1 |
| 3 | 磁力耦合器 | 带防爆电机，电加热器带防爆盒。 | 台 | 1 |
| 4 | 手动升降装置 | 用于固定反应釜，可手动升降将釜盖和釜体分离。 | 台 | 1 |
| 5 | 气体增压泵 | 用于釜内气体加压，最大加压>10MPa，带有可控阀门和仪表显示 | 台 | 1 |
| 6 | 配套阀门及管线 | 耐压10MPa高压管线和配套阀门 | 套 | 1 |

注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。该项目为交钥匙工程，包含所有安装调试所需的附件及辅材，现场踏勘联系人：李臻老师13991379871。

2、乙方于合同签订后30天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学机械工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。

3、乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试经甲方验收合格后付95%货款，余5%作为质保金，待产品正常使用满一年且无质量问题后无息付清

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日