- 微量泵动态滤失釜等渗流实验设备购置技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度微量泵 | 具体技术参数如下：①流量：0.001-20 mL/min；②单冲程体积：50mL；③精密度 CV：< 1 % (变异系数)；④转速范围：1-6000 rpm；⑤工作温度范围：-5—+60℃；⑥电动机/马达：无刷直流伺服电机，IP54, 绕组 36 V DC, 输出功率 201 W, 最大连续转矩 192 mNm；⑦最高压力：60MPa；⑧输入电源：220AC；⑨压力分辨率：满量程的25%。 | 套 | 1 |
| 2 | 动态滤失釜 | 1.静态滤失及滤饼厚度试验：常温至232℃内任何温度，斧体最大工作压力小于30MPa,滤失压差3.5MPa，滤失面积22.6cm2； 2.动态滤失及滤饼厚度试验：常温至150℃内任何温度，斧体最大工作压力小于30MPa,滤失压差3.5MPa,滤失面积22.6cm2。 采用耐腐蚀不锈钢质斧体、电加热套自动恒温控制。具体技术参数如下：①电源：AC220V±5% 50/60Hz；②功率：1.2KW；③调速范围：～800r/min （无级调速）；④动态滤失测验工作温度：≤150℃；⑤过滤面积：22.6 cm2；⑥环境温度：5℃～40℃；⑦斧体容量：500mL。⑧斧体工作压力：30MPa。 | 套 | 1 |
| 3 | 毛细管夹持器 | 装拆毛细管方便迅速，设计结构独特,能承受一定压力,可通过显微镜观察毛细管中流体的流动特征，具体技术参数如下：①压力：0-1MPa；②毛细管规格：￠25×25～120mm。 | 套 | 1 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

使用单位技术负责人签字：

使用单位负责人签字                                                年   月   日